## Sheet1
2024年消毒供应中心通用类耗材询价预算清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 年计划使用量 | 单价（元） | 年计划采购金额（元） | 技术要求 | 备注
1 | 高效泡沫保湿剂 | 5L/桶 | 桶 | 4 |  |  | 1、含酶和保湿因子，PH值中性，对器械无损伤。同时分解器域残留的污染物，防止干涸。 2、对器械长效保湿，能快速溶解污染物，达到预清洗和器械保护作用。 3、产品环保，所有成分均可生物降解。
2 | 中性多酶清洗剂 | 5L/桶 | 桶 | 200 |  |  | 1、 不低于3种酶复合而成，其中包含高温酶，可活跃在60℃环境下，满足不同品牌清洗消毒机的温度参数要求。 2、 无泡配方，无研磨剂，对器械温和无损伤，并且对各类材质的器械均适用。 3、 配比浓度1：300-500。 4、 产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味、表观密度1.00±0.05g/ml、PH值6.5-7.5、无泡沫、低温高温均不分层，无结晶，不得检出荧光增白剂，总五氧化二磷为≤1.1%等。（需提供第三方测试报告） 5、对蛋白质去除率为≥90%；对淀粉的去除率为≥60%；对脂肪的去除率≥50%，符合《医用清洗剂卫生标准》（报批稿）的要求。（需提供第三方测试报告） 6、 对人工模拟污染物去除率≥95%，符合《医用清洗剂卫生标准》（报批稿）的要求。（需提供第三方测试报告） 7、 对血液和细菌混合物的去除率大于99%，符合《医用清洗剂卫生标准》（报批稿）的要求。 8、 对金属基本无腐蚀，可减少对器械的损害。（需提供第三方测试报告） 9、保质期2年 10、每批次随货检验报告；
3 | 杀菌型全效多酶清洗剂 | 5L/桶 | 桶 | 20 |  |  | 含多酶成分，具有杀菌作用，杀菌率≥90%；适用于手术器械的预处理及常规器械清洗。（需提供相关证明材料）
4 | 新器械润滑保护剂 | 5L/桶 | 桶 | 50 |  |  | 1、产品机洗配比＞1：200，并适用器械的手工润滑和各种清洗机润滑程序。 2、产品有效增强器械功能性，有效防止返锈，延长器械寿命。 3、润滑剂为无色、无毒、水溶性医用润滑油，并且具有良好的人体兼容性。 4、符合高温高压蒸汽、环氧乙烷和过氧化氢等离子体等灭菌因子穿透的要求。 5、广泛的材料兼容性，适用于各类手术器械和诊疗器械。 6、手工配制要求透明，可见润滑器械。 7、产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味、表观密度1.00±0.1g/ml、配置后使用液PH>7.5、低温高温均不分层、无结晶，不含荧光增白剂，无锈蚀等。（需提供第三方测试报告） 8、 润滑剂具备润滑功能的检验报告（需提供第三方测试报告）。 9、产品使用后器械各部位润滑均匀，无白斑残留。 10、产品环保，所有成份均可生物降解。 11、产品稳定易保存，放置后无沉淀、不分层，保质期要求2年。
5 | 腔镜专用多酶清洗剂 | 5L/桶 | 桶 | 4 |  |  | 1、腔镜清洗专用，多种复合酶组成，能快速去除腔镜上的血液、脂肪等污染物。特殊配方，增强酶的活性、可使管腔器械及表面不规则器械上的有机物快速分解脱落。 2、无腐蚀性，无研磨剂，易过水冲洗，对内镜温和无损伤。 3、产品环保，所有成份均可生物降解。配比浓度常规配比不低于1:200，轻度污染 不低于1：400 。 4、能与市面上至少三种以上腔镜专用清洗机匹配。（提供证明依据）
6 | 口腔牙机润滑剂 | 300ml | 支 | 50 |  |  | 匹配西诺牌口腔牙机使用
7 | 器械残胶去除剂 | 500ml | 瓶 | 10 |  |  | 1、可有效去除各类器械、设备、物品表面的残胶。 2、使用方法简单，喷涂于残胶表面，浸透后用软布擦拭即可。 3、采用植物提取物，完全无腐蚀性、无氯化物、无刺激性。 4、产品感官不分层、无悬浮物、无沉淀物、无异味、无结晶，不含荧光增白剂等。（需提供第三方测试报告）* 5、不会对操作者或器械造成损伤，安全环保，所有成分均可降解。 6、喷雾式设计，使用便捷，应用范围广。
8 | 新效润滑保护喷剂 | 500ml | 瓶 | 10 |  |  | 不需稀释，直接使用，不影响灭菌因子穿透。
9 | 钢材回春剂 | 100g | 瓶 | 10 |  |  | 粉末除锈剂，针对局部除锈。
10 | 不锈钢炫彩增亮剂 | 240ml | 瓶 | 10 |  |  | 1、常温使用即可去除不锈钢表面锈蚀、点蚀、水垢等污渍。 2、乳液性状，非喷溅式出液有效避免气溶胶的产生。 3、要求无腐蚀、安全环保、无毒无刺激。 4、适用于灭菌器、全自动清洗机、以及不锈钢打包台、转运车等各类不锈钢制品表面。
11 | 器械黄斑去除剂 | 5L/桶 | 桶 | 4 |  |  | 1.可有效去除因碘伏药渍等长期浸泡，或长期清洗不彻底反复高温导致的不锈钢器械表面黄斑 2.适用于弯盘，换药碗等不锈钢器械表面黄斑的去除 3.配比1:4，规格5L 4.产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味，PH值小于等于6.5，低温高温均不分层、无结晶，不含荧光增白剂 5.不会对器械造成伤害，产品环保，所有成份均可生物降解。
12 | 除锈除垢剂 | 5L/桶 | 桶 | 2 |  |  | 1、产品透明、配比1：5-10。 2、不含磷酸，产品环保，所有成分均可生物降解。(需提供第三方测试报告) 3、可迅速去除金属表面锈斑，并可渗透溶解碳酸盐等沉积物。 4、产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味、表观密度1.00±0.1g/ml、PH值<6.5、低温高温均不分层，无结晶，不含荧光增白剂，五氧化二磷≤1.1等。（需提供第三方测试报告） 5、对器械及设备水沟具有较好的去除作用，要求除锈除垢二合一。
13 | 预处理保湿凝胶 | 500ml | 瓶 | 30 |  |  | 1、规格500ml，方便拿取操作。透明凝胶状态易于观察器械。 2、含酶和保湿因子，PH值中性，对器械无损伤。同时分解器域残留的污染物，防止干涸。 3、对器械长效保湿，能快速溶解污染物，达到预清洗和器械保护作用。 4、产品环保，所有成分均可生物降解。
14 | 医用隔离面罩 | 200个/件 | 个 | 50 |  |  | 要求舒适性好及防雾防喷溅
15 | 灭菌指示包装袋（热封型平面卷袋） | 400mm*200m | 卷 | 2 |  |  | 1、能适用于高温蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌； 2、采用三道压边，保证纸袋的密封性。 3、能提供权威的第三方检测报告，符合GB/T19633,YY/T0698相关要求。 4、能提供免费裁剪加工服务。 5、规格齐全。 6.具备60g和70g两种克重可供选择。 7、5家以上省内客户使用证明。
|  | 350mm*200m | 卷 | 2
|  | 300mm*200m | 卷 | 2
|  | 250mm*200m | 卷 | 20
|  | 200mm*200m | 卷 | 90
|  | 150mm*200m | 卷 | 30
|  | 100mm*200m | 卷 | 40
|  | 75mm*200m | 卷 | 10
|  | 55mm*200m | 卷 | 20
16 | 灭菌指示包装袋(低温等离子卷袋) | 400*70m | 卷 | 2 |  |  | 1、能适用于低温等离子灭菌，透析纸要求为杜邦材质； 2、具备权威第三方检测报告，符合医用包装材料要求，提供权威的第三方检测报告， 符合《消毒技术规范》2022版，同时变色要求符合18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第一部分》相关要求； 3、能提供免费裁剪加工服务； 4、指示剂要求变色清晰明显
|  | 300mm*70m | 卷 | 2
|  | 250mm*70 | 卷 | 10
|  | 200mm*70 | 卷 | 60
|  | 150mm*70 | 卷 | 40
|  | 100mm*70 | 卷 | 40
|  | 75mm*70 | 卷 | 20
17 | 医用包装无纺布 | 140cm*140cm | 张 | 300 |  |  | 1、要求为60g医用包装无纺布；2、规格要求齐全，并可定制化；3、能提供第三方权威机构检测报告，并符合GB/T19633,YY/T0698相关要求，同时满足《消毒技术规范》2022版；4、颜色大于4种以上可供选择；5、能同时适用于高低温灭菌（需提供相关检测报告证明）；6、需提供毒理 性实验报告。7、能保证持续有效供货。（需在省内有仓储中心，提供仓储证明）。8、业绩证明：提供省外5家以上三甲医院、省内10家医院使用证明。
|  | 120cm*120cm | 张 | 12000
|  | 100cm*100cm | 张 | 5400
|  | 90cm*90cm | 张 | 3800
|  | 80cm*80cm | 张 | 300
|  | 75cm*75cm | 张 | 600
|  | 60cm*60cm | 张 | 300
|  | 50cm*50cm | 张 | 300
18 | 无纺布转运袋 | 40*45 | 个 | 20 |  |  | 用于器械发放时小包器械转运，无纺布制品，可收口。
|  | 50*60 | 个 | 100
19 | 医用吸水纸 | 25cm*50cm | 张 | 5000 |  |  | 1.采用100%全木浆制作，无荧光增白剂等有害成分，可自然降解。 2.可在器械包内吸收多余冷凝水，避免湿包。 3.表面特有的纹理增加摩擦系数，防止器械滑动保护贵重。 4.适合多种灭菌方式：高温蒸汽，环氧乙烷，γ射线等 5.感官均匀，无杂质，无显著疵点，切面整齐。单位面积质量偏差5%，厚度0.27±0.08，密度155 g/dm3±5% （需检验报告） 6.吸收率≥400%，断裂强力：纵向≥30N，横向≥30N断裂伸长率：纵向≥5%，横向≥7% （需检验报告） 7.具备检验报告，符合GB/T19633,YY/T0698.2的要求。
20 | 医用封包胶带 | 2cm*50m | 卷 | 1500 |  |  | 1、要求具有较好的粘贴性，且不影响蒸汽的穿透。2、不应有残胶的脱落。
21 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 18mm*50m | 卷 | 50 |  |  | 1、要求具有较好的粘贴性，且不影响蒸汽的穿透。2、不应有残胶的脱落。3、符合蒸汽灭菌要求，变色清晰易判断。
22 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带 | 19mm*25m | 卷 | 50 |  |  | 1、要求具有较好的粘贴性，且不影响等离子气体的穿透。2、不应有残胶的脱落。
23 | 压力灭菌化学指示卡（防水型） | 200片/盒 | 盒 | 600 |  |  | 1、要求指示卡整体防水，不受冷凝水影响，燃料不脱落，不污染器械； 2.灭菌后变色清晰，易判断； 3、指示卡要求具有132°C和134°C两种型号或能适用于两种不同程序的灭菌。 4、省内5家以上三甲医院的使用证明
24 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 250片/瓶 | 瓶 | 60 |  |  | 用于过氧化氢低温等离子体的过程指示，通过指示剂和标准色对比变化，颜色易判断；需提供第三方资质
25 | 爬行卡 | 500片/包 | 包 | 15 |  |  | 包内化学指示卡，可用于提前放行和灭菌器程序调整后的延时判断
26 | 压力蒸汽灭菌批量测试系统 | 250片/盒 | 盒 | 10 |  |  | 要求为5类卡，变色均匀，含PCD装置
27 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂(48H) | 100支/盒 | 盒 | 4 |  |  | 用于压力蒸汽灭菌使用
28 | 封口测试纸（高温） | 100片/盒 | 盒 | 8 |  |  | 用于高温封口机测试使用
29 | 封口测试纸（低温） | 100片/盒 | 盒 | 8 |  |  | 用于低温封口机测试使用
30 | 清洗效果监测卡 | 50片/盒 | 盒 | 20 |  |  | 用于器械清洗效果监测使用
31 | 器械保护套 | 1.4mm*3.2mm*45mm 5000/盒 | 盒 | 5 |  |  | 1、要求医用硅胶材质，耐高温且高温条件下不产生有毒有害物质，不变形，不粘连器械。 2、适用于高温高压、环氧乙烷、过氧化氢等离子等多种灭菌方式。 3、要求能提供检验报告。 4、产品规格齐全，透明、黄色、显影、内齿、外棱、外圆等多要素排列组合，如：黄色带显影内无齿外有棱，透明无显影内有齿外无棱等；黄长度为：35MM/45MM或长度可订制，以满足科室不同需求。 5、提供贵州5家以上医院使用证明。
|  | 2.4mm*4.6mm*45mm 2500/盒 | 盒 | 5
|  | 4.5mm*7.2mm*45mm 1000个/盒 | 盒 | 3
32 | 腔镜清洗刷 |  | 支 | 50 |  |  | 用与腔镜器械清洗使用
33 | 湿化瓶清洗刷 |  | 支 | 50 |  |  | 用于湿化瓶清洗使用
34 | 器械清洗刷 |  | 支 | 80 |  |  | 用于日常器械清洗使用
35 | 超声波能量瓶 |  | 支 | 40 |  |  | 用于超声波清洗机监测
36 | 牙针清洗篮 |  | 个 | 10 |  |  | 用于精密 细小器械清洗使用
37 | 器械清洗篮筐 |  | 个 | 30 |  |  | 常规器械清洗使用
38 | 防水罩袍 |  | 件 | 50 |  |  | 日常清洗器械使用，防水、透气
39 | 合计