附件1：技术参数

一、智能毒麻药品值班柜

★1、要求有30~40个抽屉，且嵌入一体成型的冷藏冰箱。单台尺寸宽度≤1.6M、深度≤0.6M、高度≤1.9M。部分抽屉必须支持升级成单支管理智能抽屉，升级后抽屉内每支针剂必须立放式存储、储位为圆孔式设计，每个储位旁都设置指示灯。存、取都有指示灯亮灯指示，每个圆孔式储位底部设置自动感应装置，取药及退药时均可自动准确计数，并对取用具备追溯功能，升级后取药自动弹出表格纪录操作人员及库存剩余数量和药师取用数量。（提供实物照片证明）

2、可与医院HIS无缝连接，对接病人手麻排程信息，支持与手麻双向操作信息流动。

3、数据接口：提供标准的数据接口，可接收所需的基础数据信息，包括医院、药品、科室、处方等信息。

4、可自行设定麻醉方案，时间段内药品申领与紧急药品申领、帮助药剂科实现对处方的审核和管理。

5、解决麻醉科物资管理信息化管理的问题；可进行麻醉药品存储、名称、批号、基础数量、使用数量、报表统计等信息记录，还可查询并进行信息查询。

6、报表功能：库存报表、手术报表、用药报表、空安瓿回收报表。

★7、满足医院药事管理规范化的要求。设备可存储≥30种药品，必须支持升级成单支管理的毒麻柜，升级后采用药瓶底部智能感知技术，取完或还回药品后设备自动弹出表格，表格自动记录减少或者增加库存数量，且自动形成表格记录操作老师及操作详细记录。升级后有单支感应自动计数功能的安全圆孔式抽屉，此抽屉具备：每支针剂必须立放式存储、储位为圆孔式设计，每个储位旁都设置指示灯。存、取都有指示灯亮灯指示，每个圆孔式储位底部设置自动感应装置，取药及退药时均可自动准确计数，且设备界面自动弹出表格，表格自动记录库存剩余量及药师取药数量及药品名称、取药时间等，并对取用具备追溯功能。（提供实物照片证明）

8、药品效期批次管理。

★9、设备配有15英寸操作触控屏。2台带冷藏单元模块柜体尺寸：宽度≤1.6M、深度≤0.6M、高度≤1.9M同时具备冷藏单元模块，冷藏冰箱和毒麻药品柜嵌入一体，一体成型，即美观又满足部分毒麻药品冷藏存储环境的需求。

10、设备配备两个高清摄像头，进行全天性多方位监控。一个顶部摄像头负责手部取药的近景拍摄，一个前视摄像头负责人脸及半身拍摄。视频资料能保留180天。

11、设备具备紧急解锁装置，方便紧急用药。

12、设备配备内置条码枪，处方条码扫码取药。

13、设备配有指纹识别器、读卡器，可通过指纹、工卡进行登录。

14、设备配备双人双锁，保障用药安全。

15、设备可按需配置多层毒麻药品安全抽屉，抽屉独立锁闭功能。

★16、部分抽屉必须支持升级成单支管理智能抽屉，升级后抽屉内每支针剂必须立放式存储、储位为圆孔式设计，每个储位旁都设置指示灯。存、取都有指示灯亮灯指示，每个圆孔式储位底部设置自动感应装置，取药及退药时均可自动准确计数，且设备界面自动弹出表格，表格自动记录库存剩余量及药师取药数量及药品名称、取药时间等，并对取用具备追溯功能。（提供实物照片证明）

17、管理系统界面显示每个编号抽屉的药品信息：包括药品名称、规格、批号、效期、数量等。

18、管理系统中药品维护做到药品名称、药品规格、生产厂家、药品简拼各种详细信息维护。

19、数据导入导出：能将系统的配置信息、基础信息、库存信息导出，进行备份，在软件升级及其它需要数据恢复时进行数据导入，导出的数据为独立的文件，可进行备份。

20、设备可满足患者信息管理、手术取药管理、药品处置管理、红处方管理、申领管理、库存管理等管理需求。

21、设备应配备UPS备用电源，保证系统在没有外界电源的情况下，不小于30分钟的正常工作。

22、为保证用户信息保密，生产企业应具备ISO27001信息安全认证。（厂家提供证书复印件加盖公章）

23、设备安全性能符合国家相关设备安全标准，生产厂家能提供CE认证证书；生产厂家通过ISO质量管理体系认证，提供ISO9001证书。（厂家提供证书复印件加盖公章）

★24、设备配备触动报警功能，防盗功能。

25、设备符合层流手术室环境规范，需抗细菌、霉菌材料制造。

26、设备底端设置安全滚轮，可按照医院空间自动移动位置。

二、智能毒麻药品周转柜

（一）整体要求：

1、为保证用户信息保密，生产企业应具备ISO27001信息安全认证。（厂家提供证书复印件加盖公章）

2、提供生产厂家毒麻药品柜系统计算机软件著作权登记证书。（厂家提供证书复印件加盖公章）

3、采购范围：国产品牌。须与医院HIS无缝连接。符合“五专管理”智能实现模式。

4、可以24小时不间断进行毒麻药品的即时取用，出入库管理，以模式精益化、管理信息化、业务智能化为原则，建设医院毒麻药品管理的智能管理平台。

（二）硬件参数要求：（1套包括：1台主柜+1台辅柜）

★1、限于场地空间尺寸，单台主柜及辅柜的设备尺寸要求：宽度≤1.5M、深度≤0.7M、高度≤1.8M。主柜加辅柜尺寸总和为：宽度≤3M、深度≤0.7M、高度≤1.8M。

★2、材质要求：每台设备采用双开保险柜门设计，门厚度须≥8CM，坚实牢固，确保药品存储安全。设备须采用冷轧钢材质、全钢一体成型外壳；

3、设备主柜须配有15英寸操作触控屏。配置内置式条码枪。

4、设备须配备双机械锁，双人机械钥匙开柜，符台国家毒麻药品双人双锁管理需求。

5、设备配备高清摄像头，多方位监控。高清摄像头全程记录设备操作情况，便于事后追溯查询。须配备两个高清摄像头，一个顶部摄像头负责手部取药的近景拍摄，一个前视摄像头负责人脸及半身拍摄。

★6、设备设计为多层库位，主柜单台≥27个汉显标签库位。收到取药、补药指令亮灯提示取药或补药的位置。且每个库位都库位带汉显标签，显示药品名称、批号、效期等，汉显标签也可支持显示将要补入的药品数量。辅柜单台≥24个汉显标签库位。收到取药、补药指令亮灯提示取药或补药的位置。且每个库位都库位带汉显标签，显示药品名称、批号、效期等，汉显标签也可支持显示将要补入的药品数量，且辅柜嵌入冷藏冰箱，一体成型，确保满足需冷藏环境保存的毒麻药品的需求。

7、设备须配备UPS备用电源，保证系统在没有外界电源的情况下，不小于30分钟的正常工作。

8、设备操作面板须有运行状态和报警提示，便于实时了解设备状态。

9、设备须留有单独空间，便于存放专有账册等物品。

（三）软件参数要求：

1、独立的毒麻药品信息界面与报表检索统计。同步毒麻精类药品存储、名称、批号、效期、医嘱信息、药品使用数量、报表统计等信息。

2、须具备集成监控与数据采集技术、通信技术、网络技术、数据库技术。

3、须能够对毒麻药品进行静态管理、动态离位、在位信息等管理。

4、须能够对柜门开关、硬盘录像等方式进行监控。

5、权限管理要求：设备须采用密码+指纹双验证模式登陆系统，保证药品存取过程中安全可控。

★6、设备须可根据药品数量和库存数量（基数）进行汉显电子标签库位绑定，汉显标签显示药品名称、批次、规格等。

7、设备管理系统须能做到药品维护、药品绑定、加药、库存盘点各种功能。

8、管理系统药品绑定界面须具有库位号、药品名称、药品规格、生产厂家等各种信息。

★9、管理系统界面须能够自动提示药品信息，并用红黄蓝三种颜色分别提示，红色提示缺药、黄色提示药量低于预警药量、蓝色提示药品即将过期。

10、报表功能：库存报表、用药报表等。

三、温湿度计

（一）整体要求：

1、适用于室内环境，可测量室内温度和湿度。

2、体积小、重量轻、便于操作，便于固定，结果稳定、准确。

（二）技术参数

★1、测量范围：湿度10%～99%RH；温度-20℃~60℃。

2、分辨率：湿度0.1%RH；温度0.1℃。

3、测量精度：湿度±3%RH（在25℃时，30~95%RH），±5%RH（在25℃时，10~30%RH）；温度±0.8℃。

四、医用冰箱（2~8℃）

★1、工作温度（或使用温度）范围：2℃~8℃。

★2、有效容积：≥1000 L。

★3、样式：立式对开门，门体带锁设计，保证存储物品的安全，配备万向脚轮、止动底脚，配置≥10个搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率。

★4、报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可查询。

5、制冷方式：直冷。

6、工作条件：环境温度10~32℃，电源220V/50HZ

7、噪音值：不超过55dB

8、 电源电压波动范围应在10%~12%额定电压之间，频率波动范围应在10%~12%额定频率之间。

9、具有自动除霜功能，并保证除霜时不影响温度波动。

★10、具有温度显示和记录功能，并能显示实时温度和设定温度。

11、具有故障自诊断功能，当出现故障时，应能自动显示故障代码。

12、具有良好的密封性，以防止灰尘和微生物进入冰箱内部。

13、具有良好的绝缘性能，以防止漏电和短路。

14、具有稳定的运行性能，以保证温度的稳定性和可靠性。

15、具有可靠的安全性能，以保证使用者的安全和健康。

16、检测孔：至少1个，方便选配温度记录仪。

17、电器安全：（1）断电后可报警、记录内部温度；电池寿命提醒功能在电池需更换前提示用户；（2）键盘锁定、密码保护功能；（3）具有断电保护。

五、医用冰箱（2~5℃）

★1、工作温度（或使用温度）范围：2℃~5℃。

★2、有效容积：≥1000 L。

★3、样式：立式对开门，门体带锁设计，保证存储物品的安全，配备万向脚轮、止动底脚，配置≥10个搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率。

★4、报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可查询。

5、制冷方式：直冷。

6、工作条件：环境温度10~32℃，电源220V/50HZ

7、噪音值：不超过55dB

8、 电源电压波动范围应在10%~12%额定电压之间，频率波动范围应在10%~12%额定频率之间。

9、具有自动除霜功能，并保证除霜时不影响温度波动。

★10、具有温度显示和记录功能，并能显示实时温度和设定温度。

11、具有故障自诊断功能，当出现故障时，应能自动显示故障代码。

12、具有良好的密封性，以防止灰尘和微生物进入冰箱内部。

13、具有良好的绝缘性能，以防止漏电和短路。

14、具有稳定的运行性能，以保证温度的稳定性和可靠性。

15、具有可靠的安全性能，以保证使用者的安全和健康。

16、检测孔：至少1个，方便选配温度记录仪。

17、电器安全：（1）断电后可报警、记录内部温度；电池寿命提醒功能在电池需更换前提示用户；（2）键盘锁定、密码保护功能；（3）具有断电保护。

六、低温冷藏箱

★1、工作温度（或使用温度）范围：-10℃~-25℃。

★2、有效容积：20 L~50 L范围内皆可。

3、门锁扣设计。

4、微电脑控制，断电记忆功能。

★5、高温、低温、超温等多重故障报警，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能。

6、便于移动。

7、抽屉设计，储物方便。

七、阴凉柜

★1、有效容积：≥1000 L

★2、箱内温度恒定控制在8℃~20℃范围内，调整增量为0.1℃；具有湿度控制和湿度显示，湿度显示精度0.1%Rh。

3、安全系统有超温报警、传感器故障报警、超湿报警功能；报警方式兼具蜂鸣器报警和灯光闪烁报警。

4、智能强制控制箱内湿度，箱内照明LED灯。

5、立式对开门，门体带锁设计，保证存储物品的安全，配备万向脚轮、止动底脚，配置≥10个搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率。

6、具有医疗器械生产许可证，每台机器配有本型号性能验证报告。

八、便携式冷藏箱

★1、容积：10 L~20 L范围内皆可

★2、保温时间：环境温度在28℃左右时，密封状态下，应保温在2℃~8℃不低于40小时。

3、保温方式：使用冰盒、冰袋预冻方式进行保温或使用移动电源制冷方式保温皆可。

4、配备温湿度记录仪，能够记录并打印保存运输过程中的温湿度记录。

5、配有方便移动的把手或提手等。

- 附件2：

- 金海湖院区500张床位所需设备（药学部）报价单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能毒麻药品值班柜 | 2台 |  |  |  |  |
| 2 | 智能毒麻药品周转柜 | 2台 |  |  |  |  |
| 3 | 温湿度计 | 24个 |  |  |  |  |
| 4 | 医用冰箱（2~8℃） | 4台 |  |  |  |  |
| 5 | 医用冰箱（2~5℃） | 1台 |  |  |  |  |
| 6 | 低温冷藏箱 | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | 阴凉柜 | 6台 |  |  |  |  |
| 8 | 便携式冷藏箱 | 5个 |  |  |  |  |
| 合计（包含招标代理服务费） |  |  |  |  |  |  |

- 备注：报价包括材料费、安装费、运输费、招标代理服务费、税费等全部费用。

- 公司名称（盖章）：

- 联系电话：

- 日    期：