附件1：皮肤科技术参数

- 光子嫩肤仪（强脉冲光治疗仪）

- 技术参数：

- 1.波长：500nm～1200 nm（多功能）；600nm～1200nm（脱毛）。

- 2.输出光能：5~22J/CM2。

- 3.光能量校准器重复精度：±5%。

- ★4.光斑面积：15mm×50mm(脱毛)；10mm×50mm（嫩肤祛斑）。

- 5.重复频率：1Hz 。

- ★6.脉冲宽度：3ms～25ms。

- ★7.能量输出：恒流控制输出技术，避免传统IPL单一强脉冲能量及不均匀脉冲能量输出；手具自主校正功能。

- 8.光学系统：双光学系统，独立工作的双探头。

- 9.冷却方式：半导体制冷，水循环冷却。

- 10.显示屏：触摸液晶显示器控制。

- 11.供货产品生产日期应为该型号最新生产日期。

- 12.保修期3年。

- 配置清单

- 1.主机	1台

- 2.手持件	2条	（HR和MF各一条）

- 3.三芯电源线	 1根

- 4.CPC插头（公端+水管）	1个

- 5.CPC插头（公端，带软管与漏斗）	1套

- 6.开关钥匙	2把

- 7.保险管	2件

- 8.连接器（插头SP1310/P4）	1个

- 9.脚踏开关	1个

- 10.	硅胶O型密封圈 4个

- 11.	眼镜	1副	（IPL 200nm-1400nm）

- 12	眼罩	1副

二、红蓝光光疗仪

- 技术参数：

1.光源：LED芯片；红光：630nm；蓝光：415nm。

2.采用“恒流并联式”光源阵列模组，旋转五幅光源模块设计，适合根据患者脸部等治疗部位进行自由调整。患者可在坐卧等多种方式下完成治疗，提高治疗效率。

4.连续治疗和脉冲治疗模式可选，可根据临床需求自行制定治疗方案。

★5.设备关机后自动记忆上次操作参数；提供预存储按键，用于存储常用临床参数，快捷存储和提取。

6.采用≧8寸高清真彩触摸式显示屏。；

★7.辐照强度（mw/cm）：蓝光:67-208，红光:25-95，强度可调。

8.光谱半波宽≤25nm ；辐照面积（mm）：410×160。

9.供货产品生产日期应为该型号最新生产日期。

- 10.保修期3年。
（二）配置清单

1.红蓝光光疗仪主机	1台

2.防护眼镜		2副

三、中药熏蒸机（舱式）

技术参数：

1.数字显示功能：液晶显示、按键操作，治疗参数实时显示。

2.自动控温：启动治疗后，当舱内温低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使舱内温维持在设定值附近，温度设定范围为35℃～45℃。

3.熏蒸时间控制：1～99min。

4.容量：药液箱容量≤3.8L。

5.多重防护：仪器具有多重安全防护措施，对超温、超压、漏电、缺液及干烧等进行防护。

★6.自动防止干烧：可自动上水，防止干烧；水槽液位低于防干烧装置时，自动断电防止干烧。

7.紧急停止功能：按下紧急停止按钮，熏蒸机停止输出并报警。

★8.淋浴：舱体内配有冷热水调节淋浴水龙头，可用于沐浴清洗。

- 9.清洁功能：可去除舱内异味。

- 10.人体工学设计：舱内坐凳采用人体工学设计，可调节高度，适合不同身高，受力点贴护人体曲线，避免疲劳，增加治疗舒适感。

11.选材：一次成型高密度亚克力材质，坚固耐用，美观光滑，舱内坐垫舒适耐用易清洁。

12.供货产品生产日期应为该型号最新生产日期。

- 13.保修期3年。

四、高能红光治疗仪(生发仪)

- 技术参数：

1.输出光波长：主光源（红光）：616nm-640nm； 辅光源（蓝光）：442nm-465nm。

★2.光源类型：大功率LED点阵芯片，5组光源模块。

3.光功率密度：输出窗口处 >500 mW/cm2。

4.有效照射面积：大于2500 cm2。

★5.升降装置：500mm三维立体空间智能自动升降系统，可调。

6.治疗仪定时时间范围: 1-60min；步距1min；误差±10%。

7.一次定时完成后系统自动报警提示。

8.显示方式：人机界面（≥8寸彩色触摸屏），设备具有蓝光、红光、复合光源

9.供货产品生产日期应为该型号最新生产日期。

- 10.保修期3年。

- （二）配置清单：

1.红光治疗仪主机    1台

2. 5模块治疗头      1套

3.防护眼镜         1副

4.防护眼罩        1副

- 心电监护仪

- 技术参数：

- 1.显示屏≥8寸彩色TFT显示。

- 2.标准参数；心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温。

- 3.主机和显示器一体化设计；为无风扇设计，适合病房安静和洁净工作环境要求。

- 4.波形通道数：8通道波形显示。

- 5.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面。

- 6. ECG 规格：标配5导联。

- 7.具备较强的抗干扰能力，漏电流<10 uA。

- 8.具备23种以上心律失常自动分析功能，起搏分析功能，S- T段自动监测功能。

- 9.心率测量范围：15-350 bpm。

- 10.呼吸：胸阻抗法或热敏法，有窒息报警；

- 11.无创血压自动测量时间：1-400分钟，测量范围：10-270mmHg。

- 12.血氧饱和度测量范围：0-100%。

- 13.供货产品生产日期应为该型号最新生产日期。

- 14.保修期3年。

- Nd:YAG激光治疗仪

- （一）技术参数

- 1.YAG激光波长：1.06μm。

- 2.同步瞄准系统，瞄准光束：He-Ne 632.8nm，2mW。

- 3.大功率YAG激光功率：0－100W，连续可调。

- 4.冷却方式：循环水冷、风冷，水冷自带过滤系统。

- 5.自带插拔式耦合光纤，无需调节。光束直径：0.5－0.6mm。

- 6.实时功率监测系统，内部监测自动调节。

- 7.连续与定时两种工作模式，定时1-99秒连续可调。

- 8.缺水自动保护。

- 9.供货产品生产日期应为该型号最新生产日期。

- 10.保修期3年。

- （二）配置清单：

- 1.主机1台；

- 2.光导纤维2根；

- 3.光纤剥线钳1把

- 4.切割光纤刀1把

- 5.手术刀柄1只；

- 6.脚踏开关1只；

- 7.防护眼镜1副；

- 8.眼罩1副。

附件2：皮肤科报价单

- 皮肤科报价单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 单价 | 总价 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光子嫩肤仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | LED红蓝光治疗仪 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中药熏蒸治疗仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高能红光治疗仪(生发仪) | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 心电监护仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nd:YAG激光治疗仪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：报价包括材料费、安装费、运输费、税费等全部费用。

- 公司名称（盖章）：

- 联系电话：

- 日    期：