附件1

**浙江省人民医院毕节医院2025年金海湖院区病床采购项目公开询价报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： 联系电话：

项目名称：浙江省人民医院毕节医院2025年金海湖院区病床采购项目

备注：我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025年金海湖院区病床采购项目公开询价公告，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日

附件2

**公司 报价单**

报价项目：浙江省人民医院毕节医院2025年金海湖院区病床采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **规格型号** | **生产厂家** | **单价**  **（该报价须包含招标代理服务费等各项成本）** | **单项小计** | **是否进口** |
| 1 | 病床+床头柜+床垫 | 450 |  |  |  |  |  |
| 2 | 儿科病床+床头柜+床垫 | 50 |  |  |  |  |  |
| 合计：**(该报价须包含招标代理服务费等各项成本)**小写： （元） 大写： | | | | | | | |

注：此表可进行扩展，若存在供应商同时拥有能满足相关参数的国产及进口产品，均可进行相应报价

公司名称（盖章）：

联系方式：

日期：

附件3

技术参数及其他要求

**一、病床+床头柜+床垫设备**

规格、产品功能及技术参数：

1.规格：2160mm×980mm×500mm±10mm

1.1床面、长宽规格：1945mm×830mm±5mm

2.产品功能

2.1 升降范围：背板 0～70°±5°, 腿板 0～450±5°。

3.技术参数

3.1 安全工作载荷≥135kg；最大静载荷≥400kg。

3.2 床框主架管采用碳钢≥40×60×1.2mm 矩管, 床脚立柱碳钢≥50×50×1.2mm 矩管, 设双钩引流袋挂钩 2 个，输液架插座 4 个，隐藏式餐桌板放置架 1 个。

3.3 床面板采用≥1.0mm 碳钢冷轧板整体一次性拉伸成型。

3.4 背板与升降结构分离式，方便清洁消毒；

3.5 病床升降系统丝杆采用双向过摇打滑丝杆装置，配防尘罩，摇手上移印功能标识，空载时摇动摇手，背段升起动力 ≤3N.m，腿段升起动力 ≤3N.m，载荷 150 ㎏时，背段升起动力 ≤6N.m，

腿段升起动力 ≤ 6N.m。

3.6 背段升降结构采用双臂水平滑动转轴，双支撑臂卸力结构，分散背部承重力，减小非均布载荷时的背板变形量。

3.7 折叠护栏有效防护长度应≥1430mm，防护状态时距床面高度应≥350mm, 收折平放后护栏上主管低于床垫≥30mm，铝型材厚度≥1.5mm，立柱≥6 根，自锁开关采用 ADC12 铝合金型材压铸制造，护栏上方紧固件带胶盖密封保护，护栏外侧配有防撞条；

3.8 床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化等 33 道工序，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，电泳静电涂层厚度≥18μm，喷塑涂层厚度≥80μm，涂层硬度≥3H，延长病床使用寿命。

3.9 床头板由全新料聚丙烯（PP）材料吹塑成型，壁厚≥3mm，内嵌对扣式 ABS 树脂装饰板，注塑成色，色彩可选，可按要求激光打印标识；

3.10 床头锁紧结构采用挂榫，对称式快速挂座，方便快速安装或拆卸。

3.11 床脚配置四只单刹脚轮，脚轮直径≥125mm，单只动载载重≥125Kg，静载载重≥250 Kg。

4.配置

4.1 杂物架

4.2 床垫 1 张，床垫与床的各段匹配，床垫由一层 30mm 椰丝垫，一层 50mm 高弹 30#海绵和一层防水布制成，并带透气孔，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。

5.床头柜

5.1规格：475×465×760±5mm

5.2桌面为不锈钢材质，余部分采用 ABS 材料注塑成型，材料强度高

5.3床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架、柜体下安装轮子、柜面上安装带监护仪支架等组成。、

5.4柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢， 放置在柜体侧面型体内，角度范围在 90 度。

5.5柜门与拉手的连接采用转销。

5.6抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉。

5.7抽屉上面为隐藏式拉板，能满足使用需要。

5.8柜门内有一层隔板，方便分类存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。

6.质保期：质保期≥6年

**二、儿科病床、床头柜、床垫**

1.病床

1.1大小：床面大于1800mm\*900mm\*1180mm(±5mm)

1.2配套：床架下方设有杂物架，杂物架高度350-400mm，面积约等于床面面积；输液架插孔4个；餐桌板1个。

1.3护栏为碳钢材质，升降式调节，有效防护长度与床板长度一致，至少有3个调节档位，立柱间隙小于90mm，床栏放下后应至少低于床板20mm。

1.4床头、床尾挡板可拆卸。

1.5质保期大于6年。

2.床垫

2.1大小：完全覆盖床面，与四周缝隙小于10mm。

2.2.具有良好弹性、韧性，不易变形，具有一定防水功能。

2.3.床垫套可拆洗。

2.4.质保期大于6年。

3.床头柜

3.1.大小：≥4800\*4200\*800mm

3.2.材质：不锈钢

3.3.带抽屉1个，伸缩置物面板1个，侧面挂钩2个，下方柜子设隔板。

3.4.颜色：与床一致。

3.5.质保期大于6年。

附件4（参与供应商须根据提供的设备技术参数对应自身供询设备的参数进行比较并如实填写下表）

技术要求偏离度情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价设备参数 | 供应商响应参数 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

我单位承诺：本表偏离度情况表完全属实，是我方参与本次询价的真实情况表达；若因我方所提供响应的设备技术参数实际情况与本偏离表阐述情况不一致的，可以认为我方以虚假材料进行响应。