## 附件1（更正前）

## 软式内镜过氧乙酸消毒液参数

- 适用于软式内镜消毒。

- 外观：澄明液体，无肉眼可见杂物，颜色符合使用要求。

- 包装要求：二元包装，A 液+B 液。

- 活化后使用≥7天，对内镜医疗器械消毒灭菌最低使用有效浓 度1000ml/L, 过氧化氢浓度≤3%,过氧乙酸浓度不高于0.3%,对内镜无腐蚀。

- 对于货物的储存和运输无特殊要求，并分别提供A 剂 和B 剂的货物运输条件鉴定书。

- PH 值要求：5.0～7.0,并有CMA 认证的第三方检验报告。

- 规格要求：A剂≥4.9L;B剂≥65ml。

- 作用时间：高水平消毒5分钟，灭菌10分钟。

- 具 有CMA 认证第三方的内镜机洗高水平消毒和灭菌模拟现场试验报告。

- 可适用于手洗和全自动内镜清洗机，出具CMA认证资质及相容性的CMA 试 验报告。

- A 液 和B 液均不含有过氧乙酸，在互相混合后生成过氧乙酸。

- 属于非危险化学品。

- 专用试纸条配备，试纸条具有相关CMA 认证资质。

- 具有安全性要求的急性经口毒性试验、完整皮肤刺激试验、致突变试验 (CMA认证)。

- 具有稳定性试验：连续放置14天后浓度降低不超过4%，提供检测报告 (CMA 认证)。

- 具有金属腐蚀性试验，提供该试验 (CMA 认证)。

- 微生物杀灭实验，对主要的几种细菌如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌能有效杀灭，提供检测报告 (CMA认证)。

- 具有脊髓灰质炎病毒灭活试验报告 (CMA 认证)。

- 应有中和剂鉴定试验报告 (CMA 认证),要求中和剂能中和掉消毒液中的杀菌成分和残留毒性，且中和剂和中和产物对试验菌和培养基均无影响。

- 必须具有生产企业的合法授权书。

- 对内镜无腐蚀作用，否则，承担内镜的维修费用。

- 能提供试用品，科室试用。