附件1

浙江省人民医院毕节医院2025肿瘤内科能力提升设备采购项目（三次）市场询价报名登记表

报价单位名称：

单位地址：

联系人：             ;    联系电话：

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025肿瘤内科能力提升设备采购项目（三次）的询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年    月    日

附件2：采购需求

2025肿瘤内科能力提升设备及参数

| 序号 | 设备/器械名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | 10张 |  |
| 2 | 护理车 | 1台 |  |
| 3 | 脉冲针灸治疗仪 | 1台 |  |
| 4 | 铅防护设备（含铅帽、铅眼镜、铅围领、铅衣、铅三角裤） | 1套 |  |
| 5 | 生物安全柜 | 1个 |  |
| 6 | 输液泵 | 3台 |  |
| 7 | 头枕固定架 | 1个 |  |
| 8 | 心电监护仪 | 6台 |  |
| 9 | 心电图机 | 1台 |  |
| 10 | 心肺复苏模型 | 1套 |  |
| 11 | 医用超声波体检秤 | 2个 |  |
| 12 | 注射泵 | 2台 |  |

- 病床

- 技术参数：

- 1.通常为长2100mm×宽960mm×高500mm（±10mm）。

- 材质：床面通常采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，床框和护栏使用优质碳钢矩管，床面板和床头床尾板采用ABS工程塑料。

- 2.升降功能：

- 背部升降：升降角度0~85°，±2°。

- 腿部升降：升降角度0~50°，±2°。

- 3.护栏和床头床尾板：

- 护栏：铝合金折叠护栏，全覆式6支护栏，护栏长度1480mm（±10mm），护栏高度410mm（±5mm）。

- 床头床尾板：采用优质ABS工程塑料，一次性吹塑成型，壁厚≥4mm。

- 4.传动装置：

- 摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°~180°三档折叠；病床带升降功能，升降摇杆的伸缩管采用不锈钢内套设计。

- 5.床垫和床面：

- 床垫：床垫尺寸和分段与病床相配，床垫外套采用优质防水布，外套带有拉链，有透气孔，换洗方便经久耐用。

- 床面板：床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，采用CO2保护焊焊接技术，断面采用卷边工艺，表面光滑无毛刺。

- 护理车

- 技术参数：

- 通常为长90cm×宽45cm×高85cm（±10cm）。

- 材质：加厚不锈钢材质（优质不锈钢，短拉丝处理），焊接组合装，管路、扶手、护栏均加厚处理。

- 要求：护理车一侧为三层，面板为拉丝面板，每层都有加厚护栏，其中第一层上需配置扶手，下需备抽屉，具有储物功能，一侧需配置可拆卸污物袋（材质为涤纶布料），可拆卸清洗；

- 护理车需配备脚轮，静音脚轮，至少有两个及以上脚轮具有刹车功能，

- 脉冲针灸治疗仪

- 技术参数：

- 组成：由主机、皮肤电极、皮肤电极导连线或电极针导连线、穴位探测棒和电源适配器组成。

- 脉冲频率：脉冲重复频率1 Hz±0.5 Hz～100Hz±10Hz 连续可调；

- 脉冲宽度：0.5ms±0.15ms；

- 连续波在250Ω负载上输出脉冲幅度10V±20%，

- 脉冲波形：波形包括：连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波。

- 输出强度：即电流强度，以毫安（mA）为单位，不超过10mA，以确保安全舒适。

- 定时功能：可设置治疗时长，常见范围为0-60分钟，满足不同治疗需求。

- 内置9V电池（1.5V×6）、外接220V交流稳压电源

- 铅防护设备（含铅帽、铅眼镜、铅围领、铅衣、铅三角裤）

- 技术参数：

- 铅当量标准

- 铅衣：正面≥0.5 mmPb，背面≥0.25 mmPb，袖部≥0.25 mmPb。

- 铅眼镜：正面≥0.5 mmPb，侧面≥0.25 mmPb，镜面面积≥27 cm²。

- 铅围领：≥0.5 mmPb。

- 铅帽：≥0.5mmPb。

- 铅三角裤：≥0.5mmPb。

- 防护范围与适用性

- 防护设备需覆盖40-150 kV管电压范围。

- 辅助设施如铅床帘、铅屏风需悬挂于手术床或天花板，铅当量分别≥0.5 mmPb和≥2 mmPb。

- 材料与结构设计

- 核心材质：采用高纯度电解铅（纯度99.99%）或复合材料，确保密度均匀。

- 面料要求：外层需耐磨、防水、抗撕裂（如304不锈钢或纳米聚酰胺面料），内衬柔软防过敏。

- 密封性：门体与框间隙需＜2 mm，确保射线泄漏率＜0.1 μSv/h。

- 人体工程学与操作性

- 重量分布均匀，肩部加软垫以提升舒适度。

- 合规与检测标准

- 需符合国家标准：GBZ 130-2020（医用X射线防护）、YY0318-2000（铅橡胶性能）。

- 产品需提供医疗器械注册证、出厂检测报告及终身维护承诺。

- 生物安全柜

- 技术参数：

- 生物安全柜需满足高标准防护要求，符合YY0569-2011国家标准。

- 气流模式与过滤系统：

- 垂直层流：确保工作区域空气洁净度

- 高效过滤器（HEPA）：对0.3μm颗粒过滤效率≥99.99%，部分型号配备活性炭过滤器以吸附有害气体

- 排风方式：

- 全排式（B2型）：100%气流经过高效过滤后排至室外，避免药物残留污染室内环境

- 气流速度：

- 下降气流速度：通常为0.25±0.02m/s，确保工作区稳定洁净环境

- 流入气流速度：≥0.5m/s，防止柜内污染物外泄

- 洁净等级：

- 工作区应达到ISO 5级洁净标准，确保无菌操作环境

- 结构与材质：

- 工作台面：优质304不锈钢，耐腐蚀、易清洁。

- 视窗：双层夹胶防爆安全玻璃，具备声光报警功能

- 安全与监控功能：

- 负压系统：防止有害气溶胶外泄。

- 实时监控：显示气流速度、过滤器寿命、温湿度等参数，异常时声光报警。

- 输液泵

- 技术参数：

- 泵送方式：指状蠕动式泵送，确保输液稳定。

- 输液速度：范围通常为0.1-1200.0mL/h，精度误差在±5%以内。

- 输液精度：精度误差可根据不同输液器类型调整，普通输液器为±5%，优质输液器为±3%。

- KVO流速：保持血管畅通的流速，通常为0.1-5.0mL/h。

- 输液量预置：预置范围通常为1-9999ml，精度也在这个范围内。

- 气泡检测：用超声波检测方式，确保输液安全。

- 报警系统：包括阻塞、气泡、开门、输完、欠压等多种报警功能。

- 其他功能：输液累计量显示、交直流自动转换、快排、“滴数/分”和“毫升/小时”转换等。

- 电源与工作环境：电源电压通常为AC220V/50Hz，工作环境温度为10~30℃，湿度为30%-75%。

- 头枕固定架

- 技术参数：

- 基础规格与结构：

- 材质：有机玻璃；底板厚度：12mm

- 位置精度：两定位销中心距离精度≤±0.5mm；与固定架中心轴不对称度≤1mm；两定位销中心连线与固定架中心轴夹角为90°±1°

- 定位销与面膜定位孔配合间隙：0.3mm～0.5mm12

- 机械性能：

- 施加80N压力时，锁定机构不应产生滑动位移12

- 适用范围：

- 适用于对患者的头颈部进行固定，配合高分子记忆膜使用12

- 底座为碳纤维材质，外部尺寸：125×50×2cm；底座表面印有摆位坐标线，边缘有刻度线；头颈肩膜有1组固定孔

- 心电监护仪

- 技术参数：

- 便携式一体式监护仪，适用于成人、儿童。

- 显示屏尺寸≥10寸，分辨率达800*600，8通道波形显示。

- 监测参数：标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，支持3/5导心电监测，可进行ECG多导同步分析，同时分析多个心电导联。

- 智能功能：具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落情况下仍能保持监护。可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

- 无创血压测量范：成人收缩压25-290 mmHg, 舒张压10-250 mmHg, 平均压15-260 mmHg。

- 系统功能：支持中/英文字符输入，具有三级声光报警，参数报警级别可调。

- 数据存储与回顾功能：1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量。

- 电池与续航：标配高能锂电池，工作时间≥4小时。

- 安全与认证：设备需通过CE认证、SFDA认证，产品使用材料通过UL安全认证。

- 其他要求：设备设计使用年限≥5年，无需存储卡或中央站，监护仪存储≥1000组NIBP数据列表，无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间≥100小时。

- 心电图机

- 技术参数：

- 导联与电极：心电图机通常配备标准12导联，包括肢体导联（I、II、III、aVR、aVL、aVF）和胸前导联（V1至V6）；电极通常分为红、黄、绿、黑四种颜色，分别对应右手臂、左手臂、左脚和右脚，以及胸部的不同位置。

- 心电图机抗极化电压能力至少为500mV。

- 记录速度：通常使用的记录速度为25mm/s，但也可以根据需要进行调整。

- 滤波器和频率响应：心电图机应配备多种滤波器，如交流滤波、肌电滤波等，以优化信号的质量和抗干扰能力。

- 频率响应覆盖0.05Hz到150Hz

- 心肺复苏模型

- 技术参数：

- 头发、面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤采用热塑弹性体混合胶材料由不锈钢摸具经注塑机高温注压而成，并可自由更换。

- 按压深度反馈：成人按压深度应至少达到5厘米，但不超过6厘米，模型可反馈按压深度是否达标；

- 按压频率监测：标准按压频率为每分钟100-120次。模型可提示反馈按压速度是否准确。

- 通气量反馈：模拟人工呼吸时，模型可通过传感器监测吹气量是否合适。

- 胸廓回弹：要求每次按压后胸廓完全回弹。

- 医用超声波体检秤

- 技术参数：

- 测量范围与精度：

- 身高：通常为 20cm - 200cm，精度 ±1cm

- 体重：一般为 10kg - 480kg，精度 ±0.5kg

- 技术特点：

- 采用超声波无接触式测高，避免交叉感染。

- 配备精密传感器测量体重，确保数据准确。

- 显示与输出：

- 大屏幕数字化 LED 或 LCD 显示，清晰直观。

- 支持语音播报测量结果，方便特殊人群（如视力障碍者）获取信息。

- 电源与功耗：

- 输入电压为 AC110V - 220V。

- 功率一般 ≤40W，节能环保。

- 注射泵

- 技术参数：

- 注射器规格：

- 支持10ml、20ml、30ml、50/60ml等多种规格注射器，部分设备可自动识别注射器规格12。

- 流速范围：

- 恒速注射：10ml注射器：0.1-420ml/h；20ml注射器：0.1-650ml/h；30ml注射器：0.1-1000ml/h；50/60ml注射器：0.1-1600ml/h

- 速率调节：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增

- 精度要求：

- 注射精度≤±2%，机械精度≤±1%，流速误差控制在±2%以内。

- 报警功能：

- 需具备多种报警机制：

- 阻塞报警（分低、中、高三级）

- 注射器脱落/安装错误报警

- 电池欠压/电量耗尽报警

- 交流掉电报警

- 电机异常报警

- 接近完成/注射完成报警

- 特殊功能

- KVO功能：保持静脉开放速度，范围0.1-5ml/h

- 快速推注：不同规格注射器支持200-1600ml/h快速输注

- 丸剂量注射：支持0.1-5ml范围，误差≤±5%1

- 电源与续航

- 交流输入AC220V±22V/50±1Hz，内置电池可连续工作24小时以上。

- 工作环境

- 环境温度：5℃-40℃；相对湿度：20%-90%；大气压力：86-106kPa

附件3

（公司名称）报价单

| 项目名称 | 序号 | 设备/器械名称 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江省人民医院毕节医院2025肿瘤内科能力提升设备采购项目（三次） | 1 | 病床 | 10张 |  |  |
|  | 2 | 护理车 | 1台 |  |  |
|  | 3 | 脉冲针灸治疗仪 | 1台 |  |  |
|  | 4 | 铅防护设备（含铅帽、铅眼镜、铅围领、铅衣、铅三角裤） | 1套 |  |  |
|  | 5 | 生物安全柜 | 1个 |  |  |
|  | 6 | 输液泵 | 3台 |  |  |
|  | 7 | 头枕固定架 | 1个 |  |  |
|  | 8 | 心电监护仪 | 6台 |  |  |
|  | 9 | 心电图机 | 1台 |  |  |
|  | 10 | 心肺复苏模型 | 1套 |  |  |
|  | 11 | 医用超声波体检秤 | 2个 |  |  |
|  | 12 | 注射泵 | 2台 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.该公开询价并非采购行为，各单位提供的相关服务信息仅用于提高本单位对该服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

- 2.供应商参与报价时，需考虑代理服务等成本。

3.本次报价含售后服务等费用，含技术支持、备件更换、现场服务、巡检、差旅等所有成本。

公司名称（盖章）：

联系电话：

日期：