附件1

浙江省人民医院毕节医院2026年眼科设备采购项目公开询价报名登记表

报价单位名称：

单位地址：

联系人：                联系电话：

项目名称：浙江省人民医院毕节医院2026年眼科设备采购项目公开询价

备注：我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2026年眼科设备采购项目公开询价公告，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2026年  月  日

附件2

公司报价单

报价项目：浙江省人民医院毕节医院2026年眼科设备采购项目

| 序号 | 申请科室 | 医学装备名称 | 规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 是否为进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科 | 验光仪 |  |  | 1台 |  | 否 |  |
| 2 |  | 眼前段照相系统 |  |  | 2台 |  | 否 |  |
| 3 |  | 眼科超声诊断仪 |  |  | 1台 |  | 否 |  |
| 4 |  | 同视机 |  |  | 1台 |  | 否 |  |
| 5 |  | 视野计分析仪 |  |  | 1台 |  | 是 |  |
| 单价合计：(该报价须包含招标代理服务费等各项成本)小写： （元） 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报价里面的每项必须是全部进行响应报价，不能漏项或缺项。

本项目报价为报单价，该报价包含招标代理服务费及其他成本

公司名称（盖章）：

联系方式：

日期：

附件3

医学装备技术参数

- 一、验光仪

- ▲1、测量范围：球镜：-30.00D—+25.00D（VD=12mm）（0.01/0.12/0.25D间隔）

- 柱镜：0D—±12D（0.01/0.12/0.25D间隔）

- 轴位：0°—180°（1°/5°间隔）。

- 2、最小瞳孔直径：2mm。

- ▲3、角膜曲率测量：曲率半径：5.00—13.00mm（0.01mm间隔）。

- 屈光度：25.96D—67.50D（n=1.3375）（0.01/0.12/0.25D间隔）。

- 散光：0D—±12.00D（0.01/0.12/0.25D间隔）

- 轴位：0°—180°（1°/5°间隔）。

- 4、角膜周边曲率测量范围：直径6.0mm（R=7.7mm）。

- 5、角膜中心曲率测量范围：直径3.3mm（R=7.7mm）。

- ▲6、瞳距测量范围：30—85mm（1mm间隔）(近用PD：28—80mm，WD=40cm时)。

- ▲7、角膜尺寸测量范围：10—14mm（0.1mm间隔）。

- 8、瞳孔尺寸测量范围：1—10mm（0.1mm间隔）。

- 9、有自动测量自动追踪功能。

- ▲10、矫正前后的视力比较：范围-20—+20D。

- 11、显示器：可倾斜≥90°的5.7英寸以上的彩色液晶LCD。

- 12、打印机：内置热敏行式打印机，打印纸无需穿过打印机，有自动切纸功能。

- 13、数据接口：RS-232C（IN/OUT） USB   Eyecare数据传输卡。

- 14、电源：AC100-240V±10%    50/60Hz。

- 15、基本配置要求：主机1台、打印纸3卷、电源线1根、防尘罩1个、下颚托垫纸1卷、下颚托垫纸固定针2根、操作手册1本、模拟眼1个、升降台1个。

- 16、原厂质保≥5年。

- 17、使用年限≥8年。

- 二、眼前段照相系统

- 1、显微镜类型：伽利略型。

- 2、放大率：6×、10×、16×、25×、40×。

- 3、裂隙宽度调节范围：0-13mm。

- 4、最大裂隙长度：≥13mm。

- 5、光圈直径：14、10、5、2、1、0.2mm。

- 6、裂隙角度：0°-180°。

- 7、裂隙倾斜角度：5°、10°、15°、20°。

- ▲8、照明光路短波光滤光片：支持，可过滤短波长光波。

- ▲9、荧光染色成像系统：≥2种照明光激发光，包含钴蓝光及荧光素钠激发光。

- ▲10、滤光片：蓝色滤光片、无赤光滤光片、琥珀色滤光片、灰度滤光片（13%传输） 、UV（常规使用）、红外（常规使用）等。

- ▲11、显微镜光路红外光通过滤光片：支持。

- ▲12、光源类型：双光源（LED与卤素灯）。

- ▲13、数码相机类型：一体式内置专业医用数码相机（非民用单反相机）。

- 14、睑板腺照相：支持。

- ▲15、采集方式：静态图片、动态视频、智能连拍（可获取触发拍摄键前后的图像，减小眼动干扰）、红外照相等。

- 16、静态图像文件类型：DCM（DICOM格式图像），BMP，JPEG。

- 17、背景照明类型：可见光（强弱可调节）、红外光。

- 18、光源：与裂隙灯同色温。

- 19、工作站显示器实时显示裂隙灯目镜图像。

- 20、基本配置要求：裂隙灯显微镜主机1台、电动升降台1台、数码相机（CCD）1套、电脑工作站1套、彩色打印机1台、背景照明1个、LED灯泡	1个、采集软件1套。

- 21、原厂质保≥5年。

- 22、使用年限≥8年。

- 三、眼科超声诊断仪

- A超

- 1、探头频率：≥10MHz，内置发光管。

- ▲2、测量精度：±0.04mm 。

- 3、测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度。

- 4、测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 。

- ▲5、IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS。

- 6、统计计算：平均值和标准差。

- 7、存储：可存储至少10次A超扫描结果。

- B超

- 8、探头频率：≥10 MHz静音探头。

- 9、扫描方式：扇形扫描。

- 10、放大功能：多级连续放大，实时放大。

- ▲11、分辨力：轴向≦0.2mm  侧向≦0.4mm。

- ▲12、B超几何位置精度：横向≦3%  纵向≦2%。

- ▲13、探测深度：≥60mm。

- 14、玻璃体和视网膜增强功能。

- 15、探头增益：30dB-105dB。

- ▲16、扫描角度：≥52度。

- ▲17、图像灰级：≥255级。

- 18、伪彩模式：多种伪彩 。

- 19、测量类型：多组距离、周长及面积。

- 20、电影回放：≥100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出。

- 21、显示模式：B、B+B、B+A、A

- 所见提示：预置专家字典输入或手工输入

- 检索功能：多关键字检索功能。

- 22、适合WINDOWS XP,VISTA,WINDOWS7等多种操作系统，自定义报告模板。

- 23、基本配置要求：A/B超主机1台、隔离电源1台、10MHzA超探头1支、10MHz B型探头1支、电源线4根、脚踏开关1个、标定柱1个、键盘1台、显示器1台、打印机1个、A/B超影像工作站软件已装入系统。

- 24、原厂质保≥5年。

- 25、使用年限≥8年。

- 四、同视机

- 1、闪烁装置采用手动，自动两种设计，各种闪烁方式任意选择，频率精确。

- ▲2、定量测量立体视觉锐度（40“~1000“）的随机点画片（选购）。

- 3、倍率≥1.65，视场≥56mm。

- 4、红光（λ=640mm）闪烁系统。

- 5、左右镜筒可饶竖轴转动：集合50°，发散40°。

- 左右镜筒可饶横轴转动：±30°。

- 左右镜筒中画片对光轴上下移动：±30△。

- 左右镜筒中画片可饶光轴转动：±20°。

- 6、瞳距调节范围45~75mm。

- 7、暗室照明灯：对称式设计，LED面发光器。

- 8、仪器照明装置，速度可调节：50~100转/分。

- 9、闪烁装置：手动和自动两种。

- ▲10、自动闪烁频率调节范围30~300次/分，10档。

- ▲11、自动闪烁明暗交替方式：一周期中，

- 1/4点   3/4灭；

- 1/2点    1/2灭 ；

- 3/4点   1/4灭。

- ▲12、自动闪烁装置种类：左右同时点灭；

- 左右交替点灭；

- 左右一方常点，另一方常灭；

- 左右一方点灭，另一方常点或常灭。

- 13、基本配置要求：主机（镜筒系统、照明系统、控制系统）1台、控制盒1个、

- 腮托架1个、导轨护套2个、画片系统（基础画片组、同时知觉画片、融合画片、立体视画片、特殊功能画片）1套、海丁格刷装置、滤光片套装1套、防尘罩1张、升降台1套。

- 14、原厂质保≥5年。

- 15、使用年限≥8年。

- 五、视野计分析仪

- 1、临床应用：视野功能的检测与随访

- 2、检测程序：有阈值检查和筛选检查程序

- ▲3、快速程序：SITA程序在不影响准确性的前提下可明显缩短检测时间

- 4、分析程序：以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础

- ▲5、正常值数据库：多中心、多人种、年龄匹配

- 6、背景光亮度：≥31.5asb

- ▲7、光强度：≥9900 ASB

- 8、光刺激时间：不低于200ms

- 9、测试范围：≥90度

- 10、可测量中心凹阈值：有

- 11、阈值测试程序：≥6种

- 12、筛选测试程序：≥12种

- 13、特殊测试程序：≥4种

- 14、自定义程序：有

- 15、检测时间：30度阈值测试时间<6分钟

- 16、电脑：内置，一体化

- 17、固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选

- 18、固视监测：盲点法和CCD视频监测

- ▲19、具备GPA青光眼随访软件：随访至少8次

- 20、基本配置要求：主机 1台、患者应答按钮、鼠标键盘 1套。

- 21、原厂质保≥5年。

- 22、使用年限≥8年。