附件1

浙江省人民医院毕节医院2026年临时供应耗材采购项目（1包）（四次）报名登记表

报价单位名称：

单位地址：

联系人：             ;    联系电话：

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2026年临时供应耗材采购项目（1包）（四次）的询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2026年    月    日

附件2

清单一：常规耗材试剂（1包）（四次）（填表规则请见最后方说明）

| 序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 采购需求 | 预计年使用量 | 单位 | 是否需要纳入贵州医保三目录 | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科 | 三导心电图记录纸 | 为匹配科室心电图机使用 | 60 | 个 | 否 | 1包 |
| 2 | 生殖中心 | 精子(细胞)形态学快速染色液(WHO推荐Diff-Quik法) | 适用于生殖医学中心检验科对人类精子细胞的形态学染色，满足精子形态分析、畸形率检测等临床检验需求。 | 5 | 盒 | 否 | 1包 |
| 3 | 生殖中心 | 精子包被抗体IgG检测试剂盒(乳胶法) | 适用于生殖医学中心对成年男性精子表面包被 IgG 抗体的定性检测，辅助诊断免疫性不育，结果判定符合 WHO 人类精液检查与处理实验室手册相关标准。 | 5 | 盒 | 否 | 1包 |
| 4 | 手术室 | 一次性电刀清洁片 | 一、基础规格 - 尺寸：≥50×50mm；厚度0.5±0.3mm； - 结构：SiO₂抛光磨料+海绵基层+医用双面胶+钡线（X光显影）+离型纸。 - 包装：独立无菌单包装。 二、核心性能 - 清洁层：磨料均匀、无脱砂/漏砂，不损伤刀头，快速除焦痂。 - 背胶粘性：贴不锈钢板顶端下滑≤2.5mm/30min；剥离力≥1.0N/cm，固定稳固。 - 安全性：无菌（EO/γ射线灭菌），EO残留≤10μg/g；无致敏、无刺激，非接触人体。 - 显影性：钡线X线清晰显影，防术中遗留。 三、关键技术指标 - 材质：磨料为医用级SiO₂；基材医用海绵；背胶医用压敏胶；离型纸为硅油纸。 - 有效期：2-3年（密封未开封）。 - 标准：符合YY 0316、ISO 10993生物相容性，医疗器械Ⅱ类管理。 | 1000 | 片 | 否 | 1包 |
| 5 | 手术室、泌尿外科 | 电刀负极板连接线 | 1. 额定电气参数：额定电压≤2500V（峰值），额定电流适配高频电刀主流规格，单极模式≤400A（短时）、≤10A（连续），工作频率300kHz~5MHz； 2. 导线规格：导体为多股镀锡铜丝（芯数≥20股，线径≥0.15mm），绝缘层为医用级PVC/TPE（耐温-40℃~135℃，阻燃等级V-0），线径常规φ3.0~4.0mm； 3. 接头规格：一端为6.3mm公插片（适配电刀主机），一端为负极板端2.0/2.5mm插针/电极扣（匹配PF/NW系列，一次性负极板接口）； 4. 长度：常规≥3.0m，满足手术台操作距离； 5. 耐压与绝缘：绝缘电阻≥100MΩ（500V DC），耐电压4000V AC/1min无击穿、无闪络； 6. 环境与认证：符合YY 0649、IEC 60601-1医用标准，可耐受环氧乙烷（EO）/低温等离子灭菌，生物相容性无致敏、无刺激。 | 500 | 根 | 否 | 1包 |
| 6 | 眼科 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 为荧光素钠检测试纸，作为眼科检查无菌试纸，不可重复使用，主要用于临床眼科诊断 | 100 | 盒 | 否 | 1包 |

附件3

（公司名称）                           报价单

常规耗材试剂（1包）（四次）

| 序号 | 名称 | 预计年使用量 | 单位 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价（元） | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三导心电图记录纸 | 60 | 个 |  |  |  |  |  | 1包 |
| 2 | 精子(细胞)形态学快速染色液(WHO推荐Diff-Quik法) | 5 | 盒 |  |  |  |  |  | 1包 |
| 3 | 精子包被抗体IgG检测试剂盒(乳胶法) | 5 | 盒 |  |  |  |  |  | 1包 |
| 4 | 一次性电刀清洁片 | 1000 | 片 |  |  |  |  |  | 1包 |
| 5 | 电刀负极板连接线 | 500 | 根 |  |  |  |  |  | 1包 |
| 6 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 100 | 盒 |  |  |  |  |  | 1包 |

注：1.该公开询价并非采购行为，各单位提供的相关服务信息仅用于提高本单位对该服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

- 2.供应商参与报价时，需考虑代理服务等成本。

- 公司名称（盖章）：

- 联系电话：

- 日期：